## Sheet1
水路编号 | 功能名称 | 实际部件 | 是否已有 | 是否已接入 | 是否已正常工作 | 功能 | 备注 | 所属系统1 | 所属系统2
63 | 过滤器/进水 |  | 否 | 否 | 否
61 | 减压阀 |  | 是 | 否 | 否 | 降压至0.9-1.4bar
41 | 进水阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
54 | 加热棒 |  | 是 | 是 | 是
92 | 通气阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否 | 使66a上部保持一段空气，防止反向污染反渗水系统
66 | 加热箱 |  | 是 | 是 | 是 |  | 原装
2 | 温度传感器 |  | 是 | 是 | 是
5 | 浮子开关 |  | 是 | 是 | 是
77 | 热交换器 |  | 是 | 是 | 是 |  | 原装
86 | 再循环阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
151 | 除气小孔 |  | 否 | 否 | 否
65 | 增压阀 |  | 是 | 否 | 否 | 增压至1.4-1.5bar
90 | 冲洗腔 |  | 是 | 否 | 否 | a：浓缩液冲洗腔，b:碳酸氢盐冲洗腔 | 原装未使用
98 | 冲洗阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
94 | 浓缩液吸管 |  | 是 | 否 | 否
95 | 碳酸液吸管 |  | 是 | 否 | 否
10 | 浓缩液簧触开关 |  | 否 | 否 | 否 |  | 可能与冲洗腔一起
12 | 碳酸液簧触开关 |  | 否 | 否 | 否
91 | 冲洗阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
125 | 温度补偿器 |  | 是 | 否 | 否 | 变径除气用，是水箱侧面的U形管
210 | 过滤器 |  | 否 | 否 | 否
89 | 除气小孔 |  | 否 | 否 | 否
88 | 水箱 |  | 是 | 是 | 是
6 | 液位传感器 |  | 是 | 是 | 是
9 | 压力传感器 |  | 是 | 否 | 否 |  | 装在透析器前
74 | 过滤器/超滤泵 |  | 否 | 否 |  | 类似滤网，除杂质用
22 | 超滤泵 |  | 是 | 是 | 否 | 超滤速度0.2—2L/h
21 | 流量泵 |  | 是 | 是 | 是
78 | 释放阀 | 背压阀 | 是 | 否 | 否
68 | 平衡腔 |  | 是 | 是 | 是
31 | 平衡腔阀1 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
32 | 平衡腔阀2 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
33 | 平衡腔阀3 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
34 | 平衡腔阀4 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
35 | 平衡腔阀5 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
36 | 平衡腔阀6 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
37 | 平衡腔阀7 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
38 | 平衡腔阀8 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
30 | 输出阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
87 | 排出阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
23 | 浓缩液泵 |  | 是 | 是 | 是
94 | 浓缩液吸入口 |  | 否 | 否 | 否
71 | 过滤器/浓缩液 |  | 否 | 否 | 否
25 | 碳酸氢盐泵 |  | 是 | 是 | 是
95 | 碳酸氢盐吸入口 |  | 否 | 否 | 否
72 | 过滤器/碳酸氢盐 |  | 否 | 否 | 否
97 | 换气泵 |  | 是 | 否 | 否
76 | 过滤器/充填阀 |  | 否 | 否 | 否
43 | 充填阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
150 | 过滤器/进水阀 |  | 否 | 否 | 否
8 | 漏血检测器 |  | 是 | 否 | 否 | 流量800时，漏血大于0.5mL报警
29 | 除气泵 |  | 是 | 是 | 是
109 | 温度传感器 |  | 是 | 否 | 否
7 | 电导率传感器 |  | 是 | 是 | 是 | 13.5到14.8可调
3 | 温度传感器 |  | 是 | 是 | 是 | 35℃到38℃可调
114 | 过滤器 |  | 否 | 否 | 否
24 | 透析器1号阀 |  | 是 | 是 | 是
75 | 流量指示剂 |  | 是 | 否 | 否
116 | 采样阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否 |  | 采样用
73 | 过滤器/外透析液 |  | 否 | 否 | 否
24b | 透析器2号阀 |  | 是 | 是 | 是
111 | 疏水过滤器 |  | 否 | 否 | 否
112 | 通风阀 |  | 是 | 否 | 否
26 | 旁路阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
115 | 消毒液浓度感应器 | PH计？ | 否 | 否 | 否 | PH7.2
84 | 消毒阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
85 | 消毒剂连接口 |  | 否 | 否 | 否
A | 进水减压后测量点 |  | 否 | 否 | 否 | 0.9-1.4bar
B | 充填压力 |  | 否 | 否 | 否 | 1.4-1.5bar
C | 流量泵后压力点 |  | 否 | 否 | 否 | 2.1-2.2bar
D | 除气泵前压力点 |  | 否 | 否 | 否 | 负0.8bar
血路
| 空气监测器 | 液位传感器 | 是 | 否 | 否 | 肉眼可见1—2mm2气泡能检测到
| 静脉夹 | 舵机 | 是 | 否 | 否
| 空气捕捉器 |  | 否 | 否 | 否
| 静脉血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否 | 50—350mmHg
| 肝素泵 |  | 是 | 否 | 否 | 常规2.0mL/h | 修改中
| 透析器流入血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否
| 血泵 |  | 是 | 否 | 否 | 0—600mL/min可调 | 购买中
| 泵前动脉血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否 | 0到-50mmHg

## Sheet2
61 | 减压阀 |  | 是 | 否 | 否 | 降压至0.9-1.4bar
41 | 进水阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
54 | 加热棒 |  | 是 | 是 | 是
92 | 通气阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否 | 使66a上部保持一段空气，防止反向污染反渗水系统
66 | 加热箱 |  | 是 | 是 | 是 |  | 原装
2 | 温度传感器 |  | 是 | 是 | 是
5 | 浮子开关 |  | 是 | 是 | 是
77 | 热交换器 |  | 是 | 是 | 是 |  | 原装
86 | 再循环阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
65 | 增压阀 |  | 是 | 否 | 否 | 增压至1.4-1.5bar
90 | 冲洗腔 |  | 是 | 否 | 否 | a：浓缩液冲洗腔，b:碳酸氢盐冲洗腔 | 原装未使用
98 | 冲洗阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
94 | 浓缩液吸管 |  | 是 | 否 | 否
95 | 碳酸液吸管 |  | 是 | 否 | 否
91 | 冲洗阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
125 | 温度补偿器 |  | 是 | 否 | 否 | 变径除气用，是水箱侧面的U形管
88 | 水箱 |  | 是 | 是 | 是
6 | 液位传感器 |  | 是 | 是 | 是
9 | 压力传感器 |  | 是 | 否 | 否 |  | 装在透析器前
22 | 超滤泵 |  | 是 | 是 | 否 | 超滤速度0.2—2L/h
21 | 流量泵 |  | 是 | 是 | 是
78 | 释放阀 | 背压阀 | 是 | 否 | 否
68 | 平衡腔 |  | 是 | 是 | 是
31 | 平衡腔阀1 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
32 | 平衡腔阀2 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
33 | 平衡腔阀3 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
34 | 平衡腔阀4 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
35 | 平衡腔阀5 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
36 | 平衡腔阀6 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
37 | 平衡腔阀7 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
38 | 平衡腔阀8 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
30 | 输出阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
87 | 排出阀 | 电磁阀 | 是 | 是 | 是
23 | 浓缩液泵 |  | 是 | 是 | 是
25 | 碳酸氢盐泵 |  | 是 | 是 | 是
97 | 换气泵 |  | 是 | 否 | 否
43 | 充填阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
8 | 漏血检测器 |  | 是 | 否 | 否 | 流量800时，漏血大于0.5mL报警
29 | 除气泵 |  | 是 | 是 | 是
109 | 温度传感器 |  | 是 | 否 | 否
7 | 电导率传感器 |  | 是 | 是 | 是 | 13.5到14.8可调
3 | 温度传感器 |  | 是 | 是 | 是 | 35℃到38℃可调
24 | 透析器1号阀 |  | 是 | 是 | 是
75 | 流量指示剂 |  | 是 | 否 | 否
116 | 采样阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否 |  | 采样用
24b | 透析器2号阀 |  | 是 | 是 | 是
112 | 通风阀 |  | 是 | 否 | 否
26 | 旁路阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
84 | 消毒阀 | 电磁阀 | 是 | 否 | 否
| 空气监测器 | 液位传感器 | 是 | 否 | 否 | 肉眼可见1—2mm2气泡能检测到
| 静脉夹 | 舵机 | 是 | 否 | 否
| 静脉血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否 | 50—350mmHg
| 肝素泵 |  | 是 | 否 | 否 | 常规2.0mL/h | 修改中
| 透析器流入血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否
| 血泵 |  | 是 | 否 | 否 | 0—600mL/min可调 | 购买中
| 泵前动脉血压监测 | 压力传感器 | 是 | 否 | 否 | 0到-50mmHg